www.msti.co.kr

Clean Bench 크린벤치/크린락커용 controller

MEXION

Makes eXcellent Incense Of Nature

MECHATRONICS SYSTEM TECHNOLOGY

MST Co., Ltd.

◆ 목    차 ◆

□ 한글형 마이콤  일반사양

1-1  온도 특성 ................................................................................................................................1

1-2  습도 특성 ...............................................................................................................................1

1-3  출력 사양 ...............................................................................................................................1

□ 한글형 마이콤  특수사양

2-1  설정 보호 기능 ......................................................................................................................1

2-2  FAN SPEED조절기능.............................................................................................................1

2-3  필터경보시간설정기능.............................................................................................................1

2-4  장비의 부하량표시기능...........................................................................................................1

□  한글형 모니터   설명

............................................................................................................2

□  운전 방법

4-1  가동, 정지 .............................................................................................................................3

4-2  경보상태 ................................................................................................................................4

4-3  파라메터설정 ...................................................................................................................5~6

□  결 선 도

........................................................................................................7

□  취 급 품 목

.......................................................................................................10

□  마이콤 일반사양

-  -

입력전압	AC80V～230VFREE VOLTAGE
출력전압	AC 80V～230V
접점용량	SSR출력 3A
내 전 압	1500V 3분

1-1  온도 특성

‧ 사용 온도 범위 :  5℃ ～ 65℃

1-2  습도 특성

‧ 사용 습도 범위 : 20 ～ 85%

1-3  출력 사양

‧ FAN SPEED 3 POINT (LOW /MID /HIGH)

‧ F/ L  LAMP(형광등) 1 POINT

‧ U/V  LAMP(살균등) 1 POINT

□ 한글 형 마이콤 특수 사양

2-1  설정 보호 기능

장비의 설정 값은 정전 후에도 계속 유지된다.

2-2  FAN SPEED 조절기능

운전 중 FAN SPEED를 자유로이 변경가능하다

2-3 필터경보시간설정기능

파라미터내에서 필터의 수명만큼 운전시간을 설정 후 설정된 시간만큼

운전 후 자동으로 필터의 교환주기를 표시한다.

2-4 장비의 부하량 표시기능

파라미터내에서 FAN모터의 운전부하와 형광등, 살균등의 운전부하량을 표시한다.

□ 한글 형 모니터  설명

[ 그림 1 ]  한글형 모니터 (가로형 및 세로형)

● 전원 : 장비를 운전시키거나 정지시키고자 할 때 사용한다.

● U/V  : 살균등 출력 시 사용한다.

● ▲ : FAN SPEED조절시 사용하며, 파라메타 설정 시 시간을 설정 할 때 올림KEY로 사                        용한다 .

● ▼ : FAN SPEED조절시 사용하며, 파라메타 설정 시 시간을 설정할 때 내림KEY로 사                         용한다. (파라메터진입시... ON KEY를 눌른 후 ‘삐’하는 경보음이 약2초간

발생하는데 이때 내림KEY를 누르고 있으면 파라메터로 진입한다.)

● 형광등 : 형광등 출력 시 사용한다.

(*파라메터내에서 모드이동 스위치로 사용한다.)

□ 운전방법

4-1 가동, 정지

● 가동

CBM-2000

제어용 콘트롤러

귀사의 전화번호

귀사의 상호

[그림 2] 초기화면

전원이 공급되면 액정 화면에 [그림 2]와 같이 모델명과 상호와 전화번호를 부저음과 함께 2초간 표시한다.

운전시간

0000 시간

귀사의 전화번호

귀사의 상호

[그림 3] 장비 정지

정지 상태에서는 회사 로고와 전화번호, 운전시간을 표시한다.

모든 출력이 정지되며 정전 후 복귀되어도 정지 상태를 계속 유지한다.

[그림 3]에서 장비를 운전시키려면 ON/OFF 스위치를 누른다.

운전시간

0000 시간

귀사의 상호

[그림 4] 장비 운전

FAN SPEED를 조절할 수 있고 운전시간이 누적된다. 형광등과 살균등을 선택출력할수 있다.

● 정지

운전시간

0000 시간

귀사의 전화번호

귀사의 상호

[그림 5] 장비 정지

운전 중에 장비를 정지시킬 때는 운전/정지 스위치를 누르면 [그림 5]와 같이 표시되고,

모든 출력이 정지된다.

*정지 중 일 때도 형광등과 살균등은 해당스위치를 누르면 출력한다.

4-2  경보 상태 보기

운전시간

0000 시간

귀사의 전화번호

귀사의 상호

[그림6] 경보가 발생하지 않았을 때 화면.

위의 그림은 발생된 경보가 없을 때의 표시이며 경보가 발생하면 2개까지

경보내용을 표시한다.

경보화면

1.FAN 경보

2.필터 경보

[그림7] 경보화면

1. FAN경보는 FAN이 출력되고 모터에 부하 가걸리지 않으면 경보를 부져소리와 함께 표시한다.

2. 필터경보는 설정된 운전시간만큼 운전이 되면 경보를 부져소리와 함께 표시한다.

*경보발생시 경보음소거는 올림∧ 스위치나, 내림∨  스위치를 누르면 경보음이 소거된다.

4-3 파라메터 설정모드

정지상태에서 운전스위치를 누르면 ‘삐’하는 경보음이 약2초간 발생한다. 이때 내림스위치를 누르고 있으면

아래 화면과 같이 파라메터 안으로 진입한다.

1)CT센서1: 000

2)CT센서2: 000

3)CT센서3: 000

4)정전복귀: 000초

[그림8] FAN부하량표시(A)

[그림8]은 FAN의 부하량을 표시한다.

모드변경은 ‘형광등’스위치를 누르면 아래화면으로 이동한다.

1)CT센서1: 000

2)CT센서2: 000

3)CT센서3: 000

4)정전복귀: 000초

[그림9]U/V(살균등)부하량표시(A)

[그림9]는 살균등의 부하량을 표시한다.

모드변경은 ‘형광등’스위치를 누르면 아래화면으로 이동한다.

1)CT센서1: 000

2)CT센서2: 000

3)CT센서3: 000

4)정전복귀: 000초

[그림10]형광등 부하량표시(A)

[그림10]은 형광등의 부하량을 표시한다.

모드변경은 ‘형광등’스위치를 누르면 아래화면으로 이동한다.

1)CT센서1: 000

2)CT센서2: 000

3)CT센서3: 000

4)정전복귀: 000초

[그림11]정전복귀

[그림11]은 정전복귀시간을 설정하는 모드이다.(0초에서 240초까지 설정가능하다.)

모드변경은 ‘형광등’스위치를 누르면 아래화면으로 이동한다.

5)설정시간: 0000시간

6)운전시간: 0000시간

7)UV     :  정지

8)형광등  :  정지

[그림12]설정시간

[그림12]는 필터의 수명에 따라 장비의 운전시간을 설정하는 모드이다. 설정된 시간만큼 운전이 되면

자동으로 ‘필터이상’이라고 필터의 교환시기를 알려준다. .

모드변경은 ‘형광등’스위치를 누르면 아래화면으로 이동한다.

5)설정시간: 0000시간

6)운전시간: 0000시간

7)UV     :  정지

8)형광등  :  정지

[그림13]운전시간

[그림13]은 누적된 운전시간을 표시한다.

모드변경은 ‘형광등’스위치를 누르면 아래화면으로 이동한다.

5)설정시간: 0000시간

6)운전시간: 0000시간

7)UV     :  정지

8)형광등  :  정지

5)설정시간: 0000시간

6)운전시간: 0000시간

7)UV     :  가동

8)형광등  :  정지

[그림14]UV(살균등)출력점검모드.

[그림14]는 U/V(살균등)의 출력을 점검하는 모드이다.

정지에서 올림스위치를 한번 누르면 가동으로 화면이 전환되면서 살균등신호가

출력된다. 가동에서 다시 내림스위치를 한번 누르면 정지 상태로 돌아간다.

모드변경은 ‘형광등’스위치를 누르면 아래화면으로 이동한다.

5)설정시간: 0000시간

6)운전시간: 0000시간

7)UV     :  정지

8)형광등  :  정지

5)설정시간: 0000시간

6)운전시간: 0000시간

7)UV     :  정지

8)형광등  :  가동

[그림15]형광등출력점검모드.

[그림15]는 형광등의 출력을 점검하는 모드이다.

정지에서 올림스위치를 한번 누르면 가동으로 화면이 전환되면서 형광등신호가

출력된다. 가동에서 다시 내림스위치를 한번 누르면 정지 상태로 돌아간다.

모드변경은 ‘형광등’스위치를 누르면 아래화면으로 이동한다.

9)FAN경보: 허용

9)FAN경보: 금지

[그림16]FAN경보 금지 및 허용설정모드

[그림16]은 콘트롤러가 FAN경보를 체크를 할 것이지 말 것인지를 설정하는 모드이다.

올림스위치나 내림스위치를 누르면 ‘허용’에서 ‘금지’로, 다시 ‘금지’에서 ‘허용’으로 바뀐다.

‘금지’상태로 설정하면 콘트롤러는 FAN 경보 룰 체크하지 않는다.

*모든설정이 완료되면 ‘전원’스위치를 누르면 설정값이 자동으로 저장된 후 운전된다.

□ 결 선 도

8	7	6	5
4	3	2	1

1.FAN SPEED COMMON(노랑)

2.U/V(갈색)

3.F.L형광등(회색)

4.접지(녹색)

5.FAN SPEED COMMON(백색)

6.FAN SPEED LOW(적색)

7.FAN SPEED MID(파랑)

8.FAN SPEED HIGH(흑색)

□ 취 급 품 목

1. 온‧습도 제어용 CONTROLLER (항온‧항습기용)

2. 온도 제어용 CONTROLLER (냉‧난방기용)

3. F‧F‧U CONTROLLER

4. Dry Cooler  CONTROLLER

5. Cpu Chiller CONTROLLER

6. 버섯 재배 CONTROLLER (건‧습구 방식)

7. 저온 저장고 CONTROLLER

8. 항온 제습기용 CONTROLLER

9. 항온기용 CONTROLLER

10. 냉각기용 CONTROLLER (고급형, 표준형)

11. 항온 항습기 원격 관리 System

12. 버섯재배 원격 관리 System

13. F‧F‧U 원격관리 System (그룹제어, 개별제어)

※ 기타 온도, 습도, 압력, 이산화탄소, 산소 등을 복합적으로 제어 가능합니다.

기존 아이템에 수록되지 않은 품목은 주문 사양으로 개발 가능합니다.

✔ 본 취급설명서에 기재된 사양, 치수 등은 제품의 개선을 위해 변경 될 수 있습니다.

✔ 본 제품의 결함이나 기능상의 문제로 수리를 원하시는 경우 본사로 연락해 주시기 바랍니다.

경기도 부천시 안곡로 198-6 / MST Corporation

198-6, Angok-ro, Bucheon-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea

Tel. 032-343-2577~8 / Fax. 032-343-2579 / Mail. mst2577@hanmail.net / www.msti.co.kr